ICS 13.200

C 78

团体标准

T/NJAF 001—2020

人员密集区域体温快速筛查 红外热成像法

2020 - 3 - 30发布

2020 - 3 - 30实施

南京安全技术防范行业协会  发布

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 实现方式	1

4.1 基本原理	1

4.2 设备筛查	2

4.3 筛查方案	2

4.4 初级筛查	2

4.5 二级筛查	3

4.6 体温复测	3

4.7 发热人员信息登记	3

5 操作要求	3

5.1 准备工作	3

5.2 筛查系统状态检查	3

5.3 体温筛查	4

5.4 有效报警处置	4

6 统计与归档	5

附　录　A （资料性附录） 红外热成像体温筛查设备检查记录表	6

附　录　B （资料性附录） 体温筛查记录表	7

参考文献	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准南京安全技术防范行业协会提出并归口。

本标准起草单位：南京安全技术防范行业协会、海康威视、南京市产品质量监督检验院、江苏尔讯智能科技股份有限公司。

本标准主要起草人：李斌，颜军，汪兆斌，张亚忠，端震，项康，黄一鹤、徐钧，荣鼎慧，朱嘉慧， 郭浩，邢永虎。

本标准为首次发布。

人员密集区域体温快速筛查 红外热成像法

范围

本标准规定了在人员密集区域，通过红外热成像法进行体温快速筛查的术语和定义、实现方式、操作要求、统计与归档。

本标准适用于人员密集区域（包括但不限于学校、商场、企业、景区、医院、银行、火车站、机场、码头等场所）出现的所有人员的体温快速筛查。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF 1576-2016  红外人体表面温度快速筛检仪型式评价大纲

JJG 161-2010  标准水银温度计检定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

红外热成像体温检测系统  Infrared thermal imaging body temperature detection system

利用红外热成像测温技术和恒温黑体校正技术建立起来的非接触式人体体温监测系统，主要由红外热成像探头（含手持设备、通道设备）、可见光探头、工作站和恒温黑体等组成。

恒温黑体  Thermostatic blackbody

能够吸收外来的全部电磁辐射，并且不会有任何的反射与透射，作为一个恒定温度的热辐射源参与测温系统工作。

发热  fever

当人体在致热源作用下或其他原因引起体温调节中枢的功能障碍时，体温升高超过正常范围，即腋下温度≥37.1℃，口腔温度≥37.2℃，肛温≥37.7℃。

实现方式

基本原理

热成像测温

自然界中，一切物体只要其温度高于绝对零度（-273℃）都能辐射电磁波。热成像主要采集热红外波段（8μm-14μm）的光，来探测物体发出的热辐射。热成像把热辐射转化为灰度值，通过黑体辐射源标定得到的测温算法模型（温度灰度曲线）建立灰度与温度的对应关系，实现测温功能。

热成像体温筛查

人体温度是相对恒定的，热成像相机通过检测人表面的热辐射进行测温。测温结果会随着人脸部流汗或者风吹出现波动，热成像体温筛查系统宜用于室内外相对稳定环境。

体温正常范围：

36.0℃＜腋下温度＜37.1℃；

35.8℃＜耳蜗温度＜37.4℃；

35.8℃＜额头温度＜37.1℃。

设备筛查

体温筛查设备包括：热成像相机等热成像设备或组件、耳温枪、水银温度计。

热成像相机等热成像设备或组件、耳温枪的分辨率、温度显示范围、误差、警示响应时间应符合JJF 1576-2016第6章的要求。

热成像设备应支持多目标同时检测体温；宜支持人脸检测抓拍、识别功能，为发热人员身份和体温绑定，发热人员轨迹追踪、密切接触人员排查等提供支持。

水银温度计的示值、误差应符合JJG 161-2010第5章的要求。

筛查方案

采用二级体温筛查加体温复测的方案：

初级筛查采用额温筛查；

二级筛查采用耳温筛查；

体温复测采用腋温复测。

初级筛查

初级筛查有如下四种方式：

- 临时布控测温适用于以下场景：

系统由前端人体测温系统和后端视频存储服务器或管理软件组成。前端人体测温系统包括活体测温卡片机或者热成像相机和黑体；后端包括智能视频存储服务器或者现场电脑安装客户端管理软件。适用于人流密度较低场合，如办公楼出入口、银行营业大厅等位置，建议每分钟通过人数不超过20人；

筛查设备：热成像相机、黑体、电脑、管理软件；

精度要求：±0.3℃。

- 手持测温适用于以下场景：

采用手持式测温热成像仪对待检人员进行测温，快速查看图像和数据，经济实用，灵活巡检，针对突发事件可在固定出入口快速投入使用，主要包括手持检测设备及对应固定安装配件。

适用于人流密度中等场合，如社区出入口等位置，建议每分钟通过人数不超过30人。

筛查设备：手持热成像设备。

精度要求：±0.5℃。

- 人员身份核验测温适用于以下场景：

需要对进出人员做身份鉴权的核心区域设置人员通道，可针对相关人员做人脸识别和体温筛查。建议室内无风流动环境安装。适用于人流密度较低场合，如车站出入口、学校/企业员工宿舍等位置，建议每分钟通过人数不超过40人。

筛查设备：人员通道、热成像组件。

精度要求：±0.5℃。

安检门测温适用于以下场景：

需要对进出人员做身份鉴权的核心区域安装的人员通道，可针对相关人员做人脸+测温核验。建议室内无风流动环境安装。适用于人流密度较低场合，如物流分拣中心、农贸市场等位置，建议每分钟通过人数不超过40人；

筛查设备：安检门、热成像组件。

精度要求：±0.5℃。

二级筛查

对于额温筛查体温高于37.1℃的人员，进行耳温筛查。

体温复测

对二级筛查后，体温仍高于37.4℃的，可使用经检定的水银温度计测量腋下温度，如腋下温度≥37.1℃，判定为发热。

发热人员信息登记

经过二级筛查和体温复测后，确认为发热的人员，可通过现场登记，供后期信息联网，帮助进行人员轨迹定位及信息追溯。

发热人员现场登记信息宜包括姓名、联系方式、生物特征、有效身份证件号码等。根据需要将发热人员信息报送疾控、公安等相关部门。

操作要求

准备工作

时间准备

体温检验人员应于监测前30min抵达出入口体温监测岗。

人员准备

每个体温监测岗体温检验人员不应少于2人。

物品准备

准备好《红外热成像体温筛查设备检查记录表》（参见附录A）、签字笔等物品。

筛查系统状态检查

开启系统

开启测温系统主机及显示屏电源，检查测温系统状态。

硬件状态检查

硬件状态应检查以下内容：

- 检查测温系统主机是否正常启动；

- 检查显示屏是否正常；

- 检查恒温黑体是否运行正常，温度是否为设定值；

- 以热水杯等发热物为参照，通过红外测温区域，检查声光报警是否正常。

软件状态检查

软件状态应检查以下内容：

- 检查软件能否正常启动；

- 以热水杯等发热物为参照，通过红外测温区域，检查显示屏中测温光标是否正常；

- 检查发热报警图片存储及读取是否正常。

- 检查软件界面是否能正确捕捉人脸。

测温准确性检查

测温准确性应检查以下内容：

- 以现场检验人员为参照，比较测温系统测量的额温与水银温度计测量的腋下温度结果是否一致，如均为正常范围或者均为发热；

- 同一场所内安装多个红外测温探头的，检查不同的红外测温探头监测同一对象的测温结果是否一致，如均为正常范围或者均为发热。

体温筛查

测温要求

测温对象应去除额头遮挡物，以平缓的步伐直面红外测温探头通过测温系统。

实时监视

实时关注测温显示屏，按照测温通道由远及近的顺序，密切关注显示屏中测温对象温度值，重点关注温度显示＞37.0℃，明显高于周边同伴体温的人员或明显高于当天人员平均体温的人员。

报警查看

当测温系统发出声光报警时，立即打开报警截图界面，查看可见光报警截图中测温光标指向温度值。

有效报警处置

报警人员截留

按照报警截图中疑似体温超标人员衣着特征，可通过人体抓拍、以图搜图方式迅速发现并截留对应人员。

报警确认

疑似体温过高人员以平缓的步伐再次通过红外测温区域，如系统未发出声光报警，判定为测温系统误报警。如系统再次发出声光报警，将该疑似体温超标人员进行体温二级筛查、体温复测。

统计与归档

体温检验人员应及时做好红外热成像体温监测数据的统计工作，相关表格应及时整理、立卷归档，妥善保存。保存周期不少于3个月。《体温筛查记录表》参见附录B。

（资料性附录）
红外热成像体温筛查设备检查记录表

《红外热成像体温筛查设备检查记录表》模板见表A.1。

红外热成像体温筛查设备检查记录表

| 值班体温检验人员 |  | 值班时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统开机检查结果 | □正常 □异常 |
| 异常情况描述： |
| 异常情况处置措施 |  |
| 异常情况处置结果 | □恢复正常 □暂未排除 |

（资料性附录）
体温筛查记录表

《体温筛查记录表》模板见表B.1。

体温筛查记录表

| 序号 | 姓名 | 有效证件 号码 | 联系方式 | 单位名称及地址 | 家庭住址/实际居住地址 | 乘坐交通工具信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日期 | 车次/班次 |

检验人员：                                             日期：

参 考 文 献

《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第七版）》

《国家突发公共卫生事件应急预案》

中国计量科学研究院对体温筛检用红外额温计准确度临时核查方法的建议

_________________________________